医疗器械文档一致性审查系统

多智能体审查框架技术设计文档

PT9L 红外体温计 DHF/DMR 文档审查系统

v1.0 · 2026-06-22

| 项目 | PT9L 红外体温计 DHF/DMR 审查 |
| --- | --- |
| 阶段 | 文档审查（写作功能待后续迭代） |
| 文档状态 | 设计稿，待工程评审 |

# 1. 背景与目标

PT9L 红外体温计的 DHF/DMR 文档体系包含约 254 份工程文档，覆盖从立项到生产的全流程记录。当前文档一致性审查完全依赖人工，存在效率低、覆盖不全、审查标准不统一等问题。本系统目标是通过多智能体框架，自动发现文档间的冲突、矛盾与遗漏，输出精确定位的审查报告。

## 1.1 核心审查目标

- 跨文档参数一致性：同一指标在不同文档中的数值是否矛盾或退化

- 追溯链完整性：Risk → RiskControl → Test → TestReport 等关键链路是否断裂

- 法规符合性：文档内容是否满足 ISO 13485、ISO 14971、IEC 62304 的具体条款要求

- 结构性缺失：按法规要求应存在但实际缺失的文档或章节

## 1.2 与原有方案的根本区别

| 原方案 | 数据驱动：先把文档全部抽取成结构化节点和边存入图数据库，再在结构化数据上跑规则检查。所有理解被锁死在抽取阶段，schema 未覆盖的信息永久丢失。 |
| --- | --- |

| 新方案 | 推理驱动：Agent 直接读原文进行推理，结构化输出是推理的产物而非前提。图数据库作为按需调用的工具，不是必经环节。AI 的理解能力真正发挥出来，不被预定义的 schema 框死。 |
| --- | --- |

# 2. 整体架构

系统分为四个层次：编排层（Orchestrator）、领域 Agent 层、工具层、认知经验库。各层职责清晰，松耦合，工具层全部是确定性操作，不依赖 LLM。

| 层次 | 组件 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 编排层 | Orchestrator Agent | 接收任务，ReAct 循环推理，按需实例化子 Agent，管理调用预算 |
| 领域 Agent 层 | 硬件 / 软件 / 法规 Agent | 专域深度审查，双向标注缺陷和范例，写入经验库 |
| 领域 Agent 层 | 经验归纳 Agent | 聚类审查结果，提炼结构化经验条目，管理升级流程 |
| 工具层 | 常规工具组 | 读文档、术语归一化、向量检索、经验库读写、报告生成等确定性操作 |
| 工具层 | 按需建图工具组 | 定向抽取特定类型节点和边，写入 Neo4j，优先复用已有图数据 |
| 认知经验库 | 缺陷模式库 + 质量范例库 | 存储结构化经验条目，驱动后续审查准确率持续提升 |

## 2.1 Orchestrator 的工作机制

Orchestrator 跑 ReAct（Reason → Act → Observe）循环，不预设执行顺序，每轮根据当前状态自主推理下一步。

- Reason：基于任务描述、历史记录、已发现问题，推理当前应该做什么。

- Act：调用子 Agent 或工具执行，包括实例化领域 Agent、调用建图工具、查询经验库等。

- Observe：把执行结果加入历史，更新状态，进入下一轮推理。

- 终止：满足任务完成条件，或触及预算上限（最大 LLM 调用次数 / 最大运行时间）。

| 预算控制 | 每个任务设定最大 LLM 调用次数（建议 50 次）和最大运行时间（建议 300 秒）。超出任一限制，Orchestrator 停止并输出「已审查到此处，以下内容需人工介入」的部分报告，不允许无限循环。 |
| --- | --- |

## 2.2 建图工具的调用判断逻辑

新架构不强制建图，但在特定情况下图查询比让 Agent 逐份读文档更高效。Orchestrator 按以下逻辑判断：

| 情况 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 问题只涉及当前正在处理的 1-3 份文档 | 派 Agent 直接读原文推理，不调用建图工具 |
| 问题需要扫描全量文档结构（如「哪些 Risk 缺少 VERIFIED_BY」） | 先查已有图，命中则直接用，未命中则调用 extract_* 工具定向抽取后再查 |
| 追溯链完整性全局检查 | 调用 extract_risk_control，抽取 Risk/RiskControl/MITIGATED_BY/VERIFIED_BY，一次 Cypher 查询覆盖全量 |
| 需求追溯矩阵覆盖率分析 | 调用 extract_traceability，抽取 Requirement/DesignInput/Test/DERIVES_FROM/COVERS |
| 某个编号被哪些文档引用 | 调用 extract_doc_references，抽取文档间引用关系 |

按需建图工具直接复用原有 step1-step4 管道的核心逻辑，参数化改造后按节点类型和边类型定向抽取，不跑全量管道。

# 3. 领域 Agent 设计

三个领域 Agent 按领域分工，知识边界清晰。每个 Agent 在审查时同时做两件事：发现问题（缺陷标注）和识别好的表述（质量范例标注）。这两类标注共同构成认知经验库，是系统审查能力持续提升的核心机制。

| 关键设计原则 | 领域 Agent 只做领域内的判断，超出范围的问题标注后转交 Orchestrator 协调。法规合规性判断统一由法规 Agent 负责，硬件和软件 Agent 不做合规性结论。 |
| --- | --- |

## 3.1 硬件 Agent

| 专域范围 | 电路设计、结构设计、传感器参数、材料规格、硬件测试报告、BOM |
| --- | --- |

硬件 Agent 的 system prompt 内化了 terminology.yaml 中所有硬件相关参数的方向性（smaller_is_better / larger_is_better / exact_match / wider_is_better），以及各参数的单位和典型别名。这些知识以确定性规则形式存在，不依赖 LLM 推理。

审查时的核心工作：

- 参数值对比：提取文档中的具体数值（不接受「约」「大约」等模糊表述），按方向性判断是否退化。例如 measurement_accuracy 是 smaller_is_better，设计输入写 ±0.2℃ 而测试报告写 ±0.3℃，则判定为退化。

- 双向标注：发现冲突时标注为缺陷条目（附原文引用和推理过程）；发现精确规范的高质量参数描述时标注为质量范例（附分析「好在哪里」）。

- 边界识别：发现涉及法规合规性的问题时，标注「需法规 Agent 确认」，不自行给出合规性结论。

- 全局查询：遇到需要扫描全量硬件文档的结构性问题时，通知 Orchestrator 调用建图工具。

## 3.2 软件 Agent

| 专域范围 | 软件设计方案、软件测试记录、SOUP 清单、软件配置项、版本记录 |
| --- | --- |

软件 Agent 深度内化 IEC 62304 框架的关键审查点，这些点直接写入 system prompt 而不依赖外部查询：

| 审查点 | IEC 62304 条款 | 判断逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 软件安全等级 | 4.3 节 | 等级 C（致死/重伤）、B（轻伤）、A（不可能伤害），必须与风险分析中的危害严重性一一对应 |
| SOUP 清单完整性 | 8.1 节 | 每个 SOUP 必须有：名称、版本号、制造商、预期用途、已知异常。任意字段缺失即为缺陷 |
| SOUP 验证记录 | 8.1.2 节 | 每个 SOUP 必须有验证其适用性的记录，仅有清单没有验证记录视为缺失 |
| 软件配置项追溯 | 8.3 节 | 每个 SWCI 必须能追溯到对应的软件需求，版本号变更必须有对应的变更记录和变更原因 |
| 软件单元测试 | 5.5 节 | 软件安全等级 B/C 的单元必须有对应的测试记录，等级 A 视情况 |

## 3.3 法规 Agent

| 专域范围 | ISO 13485、ISO 14971、IEC 62304 合规性判断，以及识别缺失文档 |
| --- | --- |

法规 Agent 是三个领域 Agent 中权限最高的，承担两个核心职责：

- 法规合规性最终判断：汇总硬件和软件 Agent 转交的合规性问题，结合 regulatory_clauses.yaml 中的条款要点，给出有条款依据的合规性结论。判断必须引用具体条款编号，不接受无依据的结论。

- 缺失文档识别：扫描文档体系，对照 ISO 法规要求的文档清单，识别应存在但缺失的文档类型，生成缺失说明（包含对应的法规条款和缺失的具体内容）。

法规 Agent 质量范例的特殊价值：它标注的质量范例有客观的法规条款作为背书，比硬件或软件 Agent 的范例更可信。例如「这段接受准则满足 ISO 13485 7.3.6 关于可验证性的要求」，这个判断有明确的标准依据，不是主观判断。

## 3.4 经验归纳 Agent

每次审查任务完成后触发，不在审查过程中运行（避免干扰审查 Agent 的推理）。

核心工作流程：

- 收集本次审查中三个领域 Agent 的所有标注（缺陷 + 范例）。

- 与经验库中已有条目做聚类匹配，判断是新规律还是已有规律的新观察。

- 新规律：生成结构化条目（见第 5 章），初始状态为「待确认」，频次计为 1。

- 已有规律：更新频次和置信度（本次观察与已有条目结论是否一致），检查是否触发升级。

- 建图查询结果中发现的结构性规律（如「图查询发现 15 个 RiskControl 节点缺少 VERIFIED_BY 边」）同样转化为缺陷条目，但初始置信度设为 0.6，需后续 Agent 审查验证才能升级。

# 4. 审查流程详解

## 4.1 标准审查任务流程

以「审查风险分析文档和控制措施文档的一致性」为例，说明完整的执行路径：

| 步骤 | 执行者 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 任务接收 | Orchestrator | 任务描述 + 文档路径 | 初始化状态，查询经验库中相关历史经验 |
| 2. 经验注入 | Orchestrator | 经验库查询结果 | 把已确认的相关经验注入对应领域 Agent 的 context |
| 3. 法规 Agent 读文档 | 法规 Agent | 文档原文 + 法规条款 | 法规合规性初判，识别可能的缺失追溯链 |
| 4. 硬件 Agent 读文档 | 硬件 Agent | 文档原文 + 先验经验 | 参数值对比结果，缺陷标注，质量范例标注 |
| 5. 建图查询（按需） | 建图工具组 | 文档列表 | Risk/RiskControl/VERIFIED_BY 等结构性信息 |
| 6. 结构性缺失检查 | 法规 Agent + 图查询 | 图查询结果 | 缺失验证记录的 RiskControl 列表 |
| 7. 经验归纳 | 经验归纳 Agent | 本次所有标注 | 新增/更新经验条目，触发升级检查 |
| 8. 报告生成 | 报告工具 | 所有发现 + 定位信息 | 结构化审查报告（按严重程度排序） |

## 4.2 审查发现的输出格式

每条审查发现的标准输出结构，所有字段必填，不允许模糊表述：

| 发现结构 | finding_type: conflict ¦ missing ¦ inconsistency severity: P0（必须修复）¦ P1（建议修复）¦ P2（建议关注） description: 问题的自然语言描述 evidence_a: { doc_id, section, text（原文片段）, char_offset } evidence_b: { ... }（冲突类问题必填） regulation_basis: 对应的 ISO 条款编号和内容要点 reasoning: Agent 的推理过程（可审计，方便人工复核） |
| --- | --- |

| 精确定位要求 | 每条发现必须包含原文片段（text 字段）和字符偏移（char_offset），不接受「第三章」「某处」等模糊定位。这是审查报告最核心的质量指标。 |
| --- | --- |

## 4.3 三类问题的处理策略

| 问题类型 | 定义 | 处理方式 | 严重程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数冲突（conflict） | 同一指标在不同文档中的数值不一致，或出现方向性退化 | 由领域 Agent 直接判断，引用两处原文，标注退化方向 | P0：数值退化；P1：措辞不一致 |
| 追溯链断裂（missing） | 必须存在的关系链中某个环节缺失，如 RiskControl 有但无 VERIFIED_BY | 优先用图查询全局扫描，再由法规 Agent 确认法规依据 | P0：关键链路断裂；P1：非关键链路缺失 |
| 法规不符（inconsistency） | 文档内容与 ISO 条款要求之间存在实质性不一致 | 法规 Agent 给出有条款依据的结论，不接受无依据的判断 | P0：强制要求条款；P1：建议性条款 |

# 5. 认知经验库

经验库是系统审查能力随使用积累而持续提升的核心机制。与传统静态规则库的根本区别在于：经验库的内容来源于真实审查过程中的发现，而不是人工预定义的规则。审查越多，经验越丰富，下次审查 Agent 带着更多先验知识进场，准确率更高。

## 5.1 两类经验条目

| 类型 | 含义 | 来源 | 驱动用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺陷模式 | 在什么情况下文档通常存在什么问题 | 审查 Agent 发现问题时标注 + 图查询结构性发现 | 注入领域 Agent context 作为「禁止清单」，提前预警 |
| 质量范例 | 高质量表述的原文片段及其「好在哪里」的分析 | 审查 Agent 识别优质表述时标注 | （未来）写作 Agent 的写作标准（当前阶段仅积累不使用） |

## 5.2 缺陷模式条目结构

| 字段定义 | id: exp_001, exp_002...（唯一编号） domain: hardware ¦ software ¦ regulatory doc_types: 在哪类文档组合中发现（如 ["风险分析", "控制措施"]） trigger_condition: 自然语言描述的精确触发条件 trigger_cypher: （可选）对应的图查询语句，用于自动检测 pattern: 规律描述（「这类情况通常意味着什么问题」） regulation_basis: 对应的 ISO 条款编号 observation_count: 累计观察次数 consistent_count: 结论一致的观察次数（置信度分子） status: pending ¦ candidate ¦ confirmed ¦ rejected created_at / confirmed_at / confirmed_by |
| --- | --- |

## 5.3 升级阈值与状态流转

两个阈值同时满足才能自动升级，防止低质量的高频错误被误升级：

- 频次阈值：同类规律累计观察次数 ≥ 5 次

- 置信度阈值：consistent_count / observation_count ≥ 80%（即 5 次中至少 4 次判断一致）

| 状态 | 含义 | 进入条件 | 对审查的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| pending（待确认） | 新写入，尚未达到阈值 | 经验归纳 Agent 写入 | 只读，不注入 Agent context |
| candidate（升级候选） | 频次达标，等待置信度或人工确认 | 频次 ≥ 5，启动 24h 人工窗口 | 只读，推送给人工审核 |
| confirmed（已确认） | 两项阈值均满足，可驱动审查 | 自动升级（24h 无撤销）或人工确认 | 注入 Agent context 作为先验知识 |
| rejected（已撤销） | 人工发现错误，撤销该条目 | 人工主动撤销，必须填写原因 | 不再调用，标注原因供后续分析 |

| 图查询转化条目的特殊规则 | 通过建图工具的 Cypher 查询发现的结构性规律（如「扫描全量图发现 15 个 RiskControl 节点缺少 VERIFIED_BY 边」），转化为缺陷条目时初始置信度设为 0.6，初始频次视为 3 次（而非 1 次，因为图查询覆盖了全量文档）。但仍需后续 Agent 审查观察来进一步验证，不能直接自动升级为 confirmed。原因是图里可能存在误标数据，不能用图查询结果直接绕过人工校准。 |
| --- | --- |

## 5.4 冷启动：利用已有图数据

系统启动时经验库为空，可以利用原有知识图谱工作的成果进行冷启动，让系统一启动就有基础先验知识：

- 扫描 Neo4j 已有图（基于 10 份样本文件的 379 条跨文档关系），找出符合「有 A 边但缺 B 边」模式的结构性缺陷，批量转化为初始缺陷条目，状态设为 pending。

- 人工过一遍初始条目，确认质量后手动升级为 confirmed，作为系统启动时的基础经验。

- 冷启动完成后，后续审查的新发现会逐步丰富经验库，不再依赖人工批量写入。

# 6. 历史资产复用

原有知识图谱工作的产出物在新架构中全部得到复用，定位从「核心架构组件」降级为「工具层基础设施」，价值不减，成本更低：

| 原有资产 | 原有定位 | 新定位 | 复用方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| terminology.yaml | LLM 辅助的术语归一化 | 确定性术语归一化工具 | 所有 Agent 调用，规则映射不经 LLM，结果永远一致 |
| regulatory_clauses.yaml | Step4 的法规知识引导表 | 法规条款查询工具 | 法规 Agent 审查时查询，作为合规判断的依据 |
| profiles.yaml（14 类文档） | 抽取管道的文档分类器 | 文档类型识别先验 | Orchestrator 快速判断文件类型，决定派哪个领域 Agent |
| schema.yaml + edges.yaml | 强制性数据结构定义 | 建图工具的参数参考 | 按需建图时参考节点类型和边类型，不强制全量抽取 |
| Neo4j 已有图数据 | 系统核心存储 | 图查询工具的数据源 | 优先命中已有数据，减少重复抽取；冷启动经验库 |
| step1-4 抽取代码 | 固定串行管道 | 按需建图工具组底层实现 | 参数化改造，按节点/边类型定向抽取，不跑全量管道 |
| 379 条跨文档关系 | 图数据内容 | 经验库冷启动种子 | 扫描结构转化为初始缺陷条目，提供基础先验知识 |

# 7. 工具层设计

工具层所有操作都是确定性的，不依赖 LLM。这是系统可靠性的基础——确定性操作和 LLM 推理分离，前者的结果永远可预期，后者的不确定性被限制在 Agent 的推理过程中，不会蔓延到基础设施层。

## 7.1 常规工具组

| 工具 | 功能 | 技术实现 |
| --- | --- | --- |
| read_doc(path) | 读取 Markdown 文件原文 | 直接读文件，不做任何 AI 处理 |
| search_docs(query, top_k) | 语义向量检索 | DashScope text-embedding-v3，1024 维，MAQD 多角度查询 |
| terminology_normalize(text) | 术语归一化 | 加载 terminology.yaml，规则替换，确定性 |
| query_regulation(clause_id) | 查询法规条款要点 | 查 regulatory_clauses.yaml，返回条款转述内容 |
| query_experience_db(domain, doc_types) | 查询已确认的经验条目 | 按 domain 和 doc_types 过滤，只返回 confirmed 状态 |
| write_experience(entry) | 写入经验条目 | 写入经验库，status 初始为 pending |
| query_graph(cypher) | 执行图查询 | 连接 Neo4j，执行 Cypher，返回结构化结果 |
| generate_report(findings) | 生成审查报告 | 按严重程度排序，生成 Markdown 或 HTML 格式报告 |

## 7.2 按需建图工具组

四个工具均从原有 step1-step4 代码拆分参数化而来，按节点类型和边类型定向抽取，不触发全量管道：

| 工具 | 抽取内容 | 适用的查询场景 |
| --- | --- | --- |
| extract_risk_control(doc_list) | Risk、RiskControl、MITIGATED_BY、VERIFIED_BY | 追溯链完整性检查、缺失验证记录扫描 |
| extract_traceability(doc_list) | Requirement、DesignInput、Test、DERIVES_FROM、COVERS | 需求追溯矩阵覆盖率分析 |
| extract_doc_references(doc_list) | Document 间引用关系、Identifier 节点 | 影响范围分析、某编号被哪些文档引用 |
| query_graph(cypher) | 对已有图执行 Cypher（优先复用） | 所有结构性查询，优先命中已有数据避免重复抽取 |

| 缓存策略 | 建图工具每次抽取前先查 Neo4j 是否已有对应数据（通过节点类型 + 文档来源匹配）。命中则直接返回图查询接口，不重新抽取。这样随着使用积累，需要重新抽取的比例越来越低，建图工具逐渐变成纯粹的图查询工具。 |
| --- | --- |

# 8. 技术栈与接口规范

## 8.1 技术选型

| 组件 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| LLM | 通过九安 AI Gateway 调用大模型 API | OpenAI 兼容接口，base_url 已配置 |
| 结构化输出 | instructor + Pydantic v2 | 强制 LLM 输出符合 schema 的 JSON，减少解析错误 |
| 向量模型 | DashScope text-embedding-v3 | 1024 维，支持中文，OpenAI 兼容接口 |
| 图数据库 | Neo4j Community 5（Docker） | 按需建图工具的存储后端，已有实例直接复用 |
| 向量索引 | Neo4j Vector Index | 节点 description 的 embedding 索引，支持语义检索 |
| 经验库存储 | 本地 JSON / SQLite | 初期用本地存储，后续可迁移到数据库 |
| 语言 | Python 3.11 | 与原有代码库一致 |

## 8.2 Agent 输出的标准数据结构

所有 Agent 的输出通过 Pydantic 模型约束，确保字段完整性和类型正确性。关键字段：

- finding_type、severity：枚举类型，不允许自由文本

- evidence 字段中的 text：必须是原文引用，不允许 Agent 改写或总结

- reasoning：必填，记录推理过程，方便人工复核和调试

- regulation_basis：法规 Agent 输出必填，其他 Agent 选填（有依据时填写）

## 8.3 与原有代码库的接口边界

| 原有模块 | 新架构中的使用方式 | 改造工作量 |
| --- | --- | --- |
| step1_extract_nodes.py | 参数化：支持按 node_types 列表定向抽取，供建图工具调用 | 小（加参数过滤） |
| step2_extract_edges.py | 参数化：支持按 edge_types 列表定向抽取 | 小（加参数过滤） |
| step3_generate_claims.py | 暂不复用（新架构 Agent 直接读原文，不强制走 Claim 抽取） | 无 |
| step4_cross_doc_edges.py | 逻辑拆分：REGULATORY_GUIDES 的规则迁移到法规 Agent 的 system prompt | 中（逻辑迁移） |
| merge_results.py | 部分复用：实体去重逻辑（Person/Product 合并）迁移到建图工具 | 小（逻辑抽取） |
| import_neo4j.py | 直接复用：建图工具写入 Neo4j 时调用 | 无 |
| terminology.yaml | 直接复用：作为 terminology_normalize 工具的数据源 | 无 |

# 9. 实施路线

分三个阶段实施，每个阶段结束后有可交付的可运行系统，不等所有功能完成才能看到效果。

## 阶段一：基础审查能力（预计 2 周）

目标：三个领域 Agent 能独立完成单份文档的审查，Orchestrator 能协调基本的多文档对比任务。

- 实现 Orchestrator 的 ReAct 循环框架（含预算控制）

- 实现硬件 Agent：接入 terminology.yaml，能做参数值对比和双向标注

- 实现软件 Agent：内化 IEC 62304 五个关键审查点

- 实现法规 Agent：接入 regulatory_clauses.yaml，能做合规性判断

- 实现基础工具层：read_doc、terminology_normalize、query_regulation、generate_report

- 验收标准：对 10 份样本文件完成审查，输出包含原文定位的审查报告

## 阶段二：经验库与图查询（预计 2 周）

目标：系统能积累审查经验，复用已有图数据，回答全局结构性问题。

- 实现经验归纳 Agent 和经验库的完整 CRUD 操作

- 实现经验升级阈值机制（频次 + 置信度双阈值，24h 人工窗口）

- 实现按需建图工具组（extract_risk_control、extract_traceability 两个优先）

- 实现 query_graph 工具，接入 Neo4j

- 用已有 379 条跨文档关系做经验库冷启动，人工确认初始条目

- 验收标准：经验库有 ≥ 20 条已确认条目；Orchestrator 能正确判断何时调用建图工具

## 阶段三：全量审查与质量优化（持续）

目标：对全量 254 份文件完成审查，持续优化经验库质量。

- 对全量文件跑完整审查流程，生成全量审查报告

- 人工抽样验证审查结果质量（建议抽查 10% 的发现条目）

- 根据人工反馈校准经验库（撤销错误条目，确认待确认条目）

- 观察哪类查询反复触发建图工具，决定是否增量扩充图数据覆盖范围

- 文档写作功能留待本阶段完成后再启动，复用经验库中的缺陷模式和质量范例

# 10. 已知风险与缓解措施

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 经验库被错误条目污染 | 错误先验知识影响后续所有审查准确率 | 双阈值机制 + 24h 人工撤销窗口；图查询转化条目初始置信度 0.6；每条条目完整溯源（doc_id + timestamp） |
| LLM 输出不稳定（幻觉） | 审查发现引用不存在的原文，定位不准 | instructor 强制结构化输出；evidence 字段要求原文引用而非 AI 生成的描述；reasoning 字段方便人工复核 |
| 按需建图触发过于频繁 | 建图成本累积超预期，拖慢审查速度 | Orchestrator 预算控制；query_graph 优先命中已有数据；建图工具调用记录用于优化调用策略 |
| 术语归一化遗漏新出现的别名 | 相同指标因措辞不同被漏判为不同指标 | 定期审查 terminology.yaml，发现遗漏后手动补充；Agent 发现未能归一化的术语时主动标注 |
| Agent 判断超出领域边界 | 领域 Agent 对法规合规性给出错误结论 | system prompt 明确边界规则；领域 Agent 超出范围的问题必须标注「转交法规 Agent」不自行结论 |

# 11. 结构化验证协议：解决 AI 声明而不验证的问题

AI 幻觉在对齐类检查中有一种特殊表现：当任务是「检查五个需求和五个设计输入是否一一对应」时，AI 可能直接输出「全部对齐」的结论，而实际上没有逐条检查。这不是 AI 知识不足，而是任务设计问题——如果允许 AI 做整体声明，它就会做整体声明，而不是做真正的逐条验证。

| 声明 vs 验证的根本区别 | 声明：AI 读完文档后说「我认为它们对齐了」，结论完全在 AI 的推理空间内，没有外部约束，幻觉可以通过。 验证：强制 AI 给出每一对的具体对比结果，外部确定性代码检查结果是否完整，不完整则拒绝接受结论。AI 无法幻觉出通过机器验证的结果。 |
| --- | --- |

## 11.1 强制枚举 prompt 设计

对所有需要「一一对应」的检查任务，禁止在 prompt 中问「这些是否对齐」，改为强制逐条输出：

| prompt 模板 | 以下是需求列表（REQ-01 到 REQ-05）和设计输入列表（DI-01 到 DI-05）。 请对每一个需求，找出它对应的设计输入，并引用两者的原文。 规则： · 必须逐条输出，不允许整体声明「全部对齐」 · 如果某个需求没有找到对应的设计输入，di_id 填 null，match_reason 填「未找到对应项」 · 引用原文必须是文档中的实际文字，不允许改写或总结 输出格式（严格遵守）： [{"req_id": "REQ-01", "req_text": "原文", "di_id": "DI-02", "di_text": "原文", "match_reason": "..."}, {"req_id": "REQ-02", "req_text": "原文", "di_id": null, "di_text": null, "match_reason": "未找到对应项"}, ...] |
| --- | --- |

## 11.2 机器完整性验证

AI 输出结构化 JSON 之后，由确定性代码（不是 AI）做完整性验证。验证逻辑与具体领域无关，是通用的：

| 验证项 | 检查内容 | 发现问题时的处理 |
| --- | --- | --- |
| 覆盖完整性 | 源列表中的每一项是否都出现在 AI 输出中（检查 AI 是否漏填） | 拒绝接受对齐结论，报告「AI 漏填了以下条目：[列表]」，要求重新运行 |
| 未对齐项 | di_id 为 null 的条目（表示需求有但设计输入缺失） | 标记为审查发现，severity P0，写入审查报告 |
| 未使用目标项 | 目标列表中从未被引用的条目（设计输入有但无需求对应） | 标记为审查发现，severity P1，可能是多余的设计输入 |
| 重复引用 | 同一个目标项被多个源项引用（一对多的合法性需领域判断） | 标记为「需人工确认」，让领域 Agent 判断是否合理 |
| 原文存在性 | AI 引用的 req_text / di_text 是否能在原始文档中找到（防止幻觉原文） | 字符串匹配，找不到则标记该条目为「原文引用存疑，需人工核实」 |

| 通用性说明 | 这套验证逻辑与具体业务场景无关，同一份代码可以处理： · 需求（REQ）↔ 设计输入（DI）的对齐 · 风险（Risk）↔ 控制措施（RiskControl）的对应 · 控制措施（RiskControl）↔ 验证测试（Test）的覆盖 · 设计输入（DI）↔ 测试用例（Test）的追溯 不需要为每种场景单独写脚本，参数化调用同一个验证函数即可。变量只有：源列表、目标列表、AI 输出、是否允许多对一。 |
| --- | --- |

## 11.3 工具层接口

结构化验证作为工具层的一个标准工具，所有领域 Agent 在做对齐类检查后必须调用：

| 工具接口 | verify_pairwise_alignment( source_list: list[str], # 需求列表 / 风险列表 / 控制措施列表 target_list: list[str], # 设计输入 / 控制措施 / 验证测试 ai_output: list[dict], # Agent 给出的配对结果（JSON） source_docs: dict[str, str], # 源文档原文（用于原文存在性验证） target_docs: dict[str, str], # 目标文档原文 allow_many_to_one: bool # 是否允许多个源对应同一个目标 ) -> AlignmentReport AlignmentReport 字段： is_complete: bool # 覆盖完整性是否通过 missing_sources: list[str] # AI 漏填的源条目 unmatched_sources: list[dict]# 未找到对应项的源（di_id 为 null） unused_targets: list[str] # 未被引用的目标条目 suspicious_texts: list[dict] # 原文引用存疑的条目 findings: list[Finding] # 转化为标准审查发现格式的问题列表 |
| --- | --- |

## 11.4 在审查流程中的位置

结构化验证协议在审查流程中的调用时机：领域 Agent 完成对齐判断并输出 JSON 之后，必须先调用 verify_pairwise_alignment，验证通过（is_complete = true）才能把对齐结论写入审查报告；验证不通过则重新触发 Agent 补全，最多重试两次，仍不通过则在报告中标注「对齐检查不完整，需人工介入」。

| 场景 | Agent 判断后 | 验证结果 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 覆盖完整 | AI 输出了全部五对配对结果 | is_complete = true，无遗漏 | 对齐结论写入报告，继续下一步 |
| AI 漏填 | AI 输出了四对，漏了 REQ-03 | is_complete = false，missing_sources = [REQ-03] | 重新触发 Agent，要求补充 REQ-03 的配对 |
| 未找到对应项 | AI 输出了五对，其中 REQ-04 的 di_id = null | is_complete = true，unmatched_sources = [REQ-04] | REQ-04 未对齐写入审查发现，severity P0 |
| 原文存疑 | AI 引用的某段 req_text 在原文档中找不到 | suspicious_texts 非空 | 该条目标注「需人工核实」，不作为确认发现 |

## 11.5 适用范围与不适用范围

结构化验证协议适用于所有有明确列表对应关系的检查场景，不适用于需要语义理解的开放式审查：

| 场景类型 | 是否适用 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 需求 ↔ 设计输入对齐 | ✓ 适用 | 有明确的列表，对应关系可穷举 |
| 风险 ↔ 控制措施对应 | ✓ 适用 | 有明确的列表，对应关系可穷举 |
| 控制措施 ↔ 验证测试覆盖 | ✓ 适用 | 有明确的列表，覆盖关系可穷举 |
| SOUP 清单完整性 | ✓ 适用 | 字段级验证，每个 SOUP 的必填字段可逐一检查 |
| 某段表述是否满足法规要求 | ✗ 不适用 | 这是语义理解任务，没有穷举的源/目标列表，由领域 Agent 直接判断 |
| 两段描述是否存在矛盾 | ✗ 不适用 | 这是内容理解任务，不是列表对应关系，由领域 Agent 判断并引用原文 |

— 文档结束 —